中山大学附属第八医院（深圳福田）货物类

采购需求书

说明：“★”号条款为实质性条款，必须完全满足，不满足则不予采购

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

申请科室：社管中心-口岸社康      负责人姓名：       负责人电话：

| 申请设备名称 |  |  | 进口/国产 |  |  | 数量 |  |  | 单位 | 预算单价（万元） |  |  | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医定向透药治疗仪 |  |  | 国产 |  |  | 1 |  |  | 台 | 1 |  |  | 1 |
| 项目背景 |  | 中医定向药透通过热效应从皮肤给药，常用于治疗外伤、肿痛等症状，具有活血化瘀作用，按照按照深卫计规【2018】1号文件规定，深圳市社康开业需配置2-3种以上的中医诊疗理疗设备，特申请。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★设备配置总清单（包括主机和各种配件或附件、试剂耗材及软件等，写明规格和数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 进口/国产 | 数量 |  | 单位 | 预算单价（万元） |  |  | 预算总价（万元） | 是否需要注册证/备案证 |  |
| 1 | 中医定向透药治疗仪 |  |  | 国产 | 1 |  | 台 | 1 |  |  | 1 | 是 |  |
| 1.1 | 主 机 |  |  | 国产 | 1 |  | 台 |  |  |  |  | 据实填报 |  |
| 1.2 | 电极导线（通用型） |  |  | 国产 | 4 |  | 根 |  |  |  |  | 据实填报 |  |
| 1.3 | 理疗电极片（通用型） |  |  | 国产 | 4 |  | 袋 |  |  |  |  | 据实填报 |  |
| 1.4 | 磁热电极导线（加热型） |  |  | 国产 | 4 |  | 根 |  |  |  |  | 据实填报 |  |
| 1.5 | 理疗电极片（加热型） |  |  | 国产 | 4 |  | 袋 |  |  |  |  | 据实填报 |  |

二、特殊资格要求说明

本项目属于医疗器械目录管理,需提供：

（1）若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该产品。

（2）投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件，原件备查（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）

- 技术与商务需求

说明：1.“★”号条款为实质性条款，必须完全满足，不满足则不予采购。（核心技术要求（以★号标注）为技术条款实质性要求不允许负偏离;否则将被否决。其数量≤5条，且必须有不少于3个品牌满足，并在第四部分作出承诺。）

2.“▲”号条款为重要技术参数，需议价现场与供应商逐一确定是否满足。（重要技术要求（以▲号标注）数量≤全部技术要求的10%。）

| 一、技术部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 标注 |
| 1 | 中医定向透药治疗仪 | 1.治疗电流：独创的非对称超导低中频编码电流，该电流具有多元编码和动态调制的双重功效；（提供产品技术白皮书或说明书证明） | ▲ |
|  |  | - 2.控制方式：标准按键控制，各项物理参数液晶屏显示；（提供产品技术白皮书或说明书证明） | ▲ |
|  |  | 3.治疗模式≥6种，包括但不限于：定向药物导入治疗、按摩电疗、定向药物导入＋按摩电疗＋热疗＋磁疗、按摩电疗＋热疗＋磁疗、热封包中药渗透治疗、药物导入治疗＋“热封包”中药渗透治疗 |  |
|  |  | 4.输出波形：具备按摩时的对称波，药物导入时的非对称波 |  |
|  |  | - 5.工作频率：中频频率：2000Hz±15%，低频调制频率：75 Hz±15% |  |
|  |  | - 6.脉冲宽度：0.180ms±20% |  |
|  |  | - 7.调制方式：占空比动态可调 |  |
|  |  | - 8.输出通道：≥4通道 |  |
|  |  | - 9.输出强度：符合国标500Ω负载 |  |
|  |  | - 10.中频输出电流：0~70mA（需涵盖此范围） |  |
|  |  | - 11.输出强度调节：可分100级步进调节 |  |
|  |  | - 12.最大脉冲电流：≤100mA |  |
|  |  | 13.治疗仪具有电极脱落、输出闭锁、输出电极允许短路、双重绝缘隔离等多项安全保护功能。 |  |
|  |  | - 14.输出电流自动稳定在所调定的值上 |  |
|  |  | 15.定时时间：默认设定25分钟，可自由设定1~60分钟 |  |
|  |  | - 16.热疗温度：温度可控制在25℃-50℃之间（需要涵盖此范围） |  |
|  |  | 17. 热疗电源：0～5共6级步进调节，可根据季节设定治疗温度（提供产品技术白皮书或说明书证明） | ▲ |
|  |  | 18.处方功能：内置≥4个治疗处方，可根据患者治疗需要灵活选择 |  |
|  |  | 19.磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效 |  |
|  |  | 20功耗：≤130VA |  |
|  |  | 21.连续输出时间：≥4小时 |  |
|  |  | 22. 设备适配两种耗材（提供产品技术白皮书或说明书证明）： - a）专用理疗电极片，中医定向透药 + 贴敷治疗 b)冷敷穴位贴，该帖浸有中药秘方提炼的中药药水，通过特有的非对称编码电流和热磁传导功能将药物离子直达病灶； | ▲ |
| 二、★商务需求 |  |  |  |
| 一、到货时间 |  | 合同签订后并接甲方通知____天后（填写的数值≤30 天）。 |  |
| 二、交货地点： |  | 采购人指定地点 |  |
| 三、报价要求： |  | 报价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用 |  |
| 四、付款方式 |  | 3万元以下： 货到清点、安装调试验收合格正常使用后出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料向福田区相关部门申请支付100%合同货款到中标人指定账户。 3万元（含）-100万以下： 合同签订后三个工作日内，中标人将合同总价5%（人民币 ，¥ ）的履约保证金汇入采购人指定账户。货到清点、安装调试验收合格正常使用后出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料向福田区相关部门申请支付100%合同货款到中标人指定账户。 中标人向采购人支付合同总价5%的履约保证金，用于补偿采购人因中标人不履行/不妥善履行合同约定义务而蒙受的损失，如中标人不履行/不妥善履行合同约定义务的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果在合同签订后至中标人履行完毕合同约定义务事项期间未发生中标人不履行或不妥善履行合同约定义务的情况，在中标人履行完毕合同约定义务事项后，中标人向采购人提供完整资料到达采购人财务之日起10个工作日内，采购人将履约保证金无息返还给中标人。 100万及以上： 合同签订后三个工作日内，中标人将合同总价5%（人民币 元整，¥ ）的履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交采购人。货到清点、安装调试验收合格正常使用后出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料向福田区相关部门申请支付100%合同货款到中标人指定账户。 中标人向采购人支付合同总价5%的履约保证金，用于补偿采购人因中标人不履行/不妥善履行合同约定义务而蒙受的损失，如中标人不履行/不妥善履行合同约定义务的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果在合同签订后至中标人履行完毕合同约定义务事项期间未发生中标人不履行或不妥善履行合同约定义务的情况，在中标人履行完毕合同约定义务事项后，中标人向采购人提供完整资料到达采购人财务之日起10个工作日内，采购人将履约保证金无息返还给中标人。 本合同最终结算金额以深圳市福田区财政投资评审中心出具的评审结果作为最终价款支付依据。如评审结果金额低于采购人已向中标人支付的金额，中标人须无条件按照福田区财政局的要求将差额退回至财政局指定账户。 |  |
| 五、交货要求 |  | 5.1 中标人应向采购人提供配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、中文操作使用说明书、设备原厂维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维护手册（含维修密码及接口数据）等维护维修必需的材料和信息。所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指点地点。 5.2提供的货物必须为全新货物，出厂日期在采购人收到日期前12个月内经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件等相关证明文件，否则采购人概不接收。如国家规定的强检设备，由中标人负责完成首次计量强制检定，验收前中标人必须附上计量检定合格报告。 5.3 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,中标人应在 7 日历日内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。 5.4中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 日历日内安装调试完毕。 5.5货物安装需施工的，中标人应在合同签订前提供设备安装施工图纸，采购人与中标人共同签字确定安装场地施工方案。并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |  |
| 六、验收： |  | 6.1中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 6.2 验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购方接受： 1）货物具备产品合格证。 2）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 3）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 5）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 6）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人对产品的技术数据置疑时有权要求中标人按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测(检测费用由中标人承担)，检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格 7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品质保文件。 |  |
| 七、售后服务要求： |  | 7.1各投标人应在投标文件中承诺提供整机免费原厂保修期 年（填写的数值≥3年），终身维修。质保期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次并留存维护记录。质保期内免费更换零配件、免工时费。 7.2 4小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，质保期内及外设备出现故障不能正常使用，中标人应免费提供备用机给采购人使用直至设备修复完好投入使用。 7.3质保期满以后，中标人对设备终身负责维修、安装、升级软件服务，长期以优惠价提供零配件（中标供应商提供主要零配件报价单）。设备使用期间中标人每季度至少回访采购方使用科室一次并对设备进行维护并留存维护记录。 7.4终身免费提供软件升级服务,并免费开放设备接口，无偿派人配合与医院各信息系统的连接工作(包括院内各信息系统接口费与二次开发费)，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。 7.5质保期内【设备故障率】≤【 5 】%。【设备故障率】未达要求的，每升高【1】%，质保期顺延【30 】天。当【设备故障率】≥【 10 】%时，投标人必须在采购人提出要求之日起【 30 】日内无条件更换新机，并按该设备总价的【5】%向采购人支付违约金，由此造成采购人其他损失的，中标人应另行赔偿。中标人维修的指定邮箱，采购人维修通知的邮件发出后，视为采购人的维修通知送达中标人。 7.6质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品。签订合同时填写合同模板中的《设备配套消耗材料报价单》和《设备主要维修配件报价单》。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于签订合同时承诺的维修零配件、消耗品的报价。质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《合同报价清单》中。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于中标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |  |
| 八、培训要求 |  | 需针对临床使用人员及工程人员设计培训方案，主要内容包括但不限于：临床使用及维护保养培训：设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等,直至能独立操作并附培训方案。 |  |
| 九、违约责任 |  | 9.1中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件，交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒绝收货，且中标人向采购人支付合同总价的5%的违约金。 9.2中标人逾期交货，或逾期完成安装调试，或货物逾期通过验收的，中标人均应支付逾期违约金，每日按合同总价的5‰计算；逾期超过三十日的，中标人需向采购人另行支付合同总价的10%的违约金，且采购人有权单方解除本合同，中标人于收到采购人发出的解除通知书后三日内无条件退回采购人已支付的全部款项。此条款与9.1条同时执行。 |  |
| 十、其他 |  | 10.1如有设备相关耗材、试剂或易损器械，设备及主要维修配件，请提供并分别列出它们的优惠价格。 10.2设备电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合提供相应的插头转换接口。 10.3如涉及工程类需提供相关的电路图、施工图，安装工程所涉及到的全部费用（包含但不限于装修费、旧设备拆装费、总承包管理服务费、安装如涉及外接电源、网络、给排水、排风等必须对现有设施进行改造或增加管线、材料及人工等），均由中标人承担，电源电线插座、长度和用电等需符合采购人的使用要求，所供设备均需妥善安装确保采购人可正常使用。 10.4中标人所交付货物、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将不予验收，并交主管部门遵照相关规定处理，所有责任由中标人一力承担。 - 10.5中标人须全程配合财政评审部门开展现场核查、资料核验、答疑澄清等各项评审工作。凡因中标人资料缺失、逾期报送资料或拒不配合评审工作，造成评审进度延误、影响资金正常支付的，由此产生的全部责任及不利后果，均由中标人自行承担。 |  |

第三部分 其他说明

（如有需特殊说明的情况，请列明，包括但不限于设备有专机专用试剂耗材、安装场地要求、信息系统等特殊需求）

| 有无配套耗材 | ☑有配套耗材（是否专机专用：☑是 □否）（具体列明）： _理疗电极片_____________________ 是否有同类在库：☑是 □否 是否需要新准入：□是 ☑否 □无配套耗材 |
| --- | --- |
| 有无配套试剂 | □有（是否专机专用：□是 □否）（具体列明）：______________________ ☑无 |
| 安装场地特殊条件 | □有（具体列明）：______________________ ☑无 |
| 信息系统配套设施 | □有（具体列明）：______________________ ☑无 |
| 是否三家以上生产厂家为中小微企业 | □是（具体列明）：□中型企业；□小微企业 ☑否 |
| 设备使用年限 | 6年 |

第四部分 零配件、消耗品和延续保修合同报价明细清单

（该部分报价不包括在预算总价内）

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 制造厂商 | 原产地 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的明细需填写于此表。