中山大学附属第八医院（深圳福田）货物类

采购需求书

说明：“★”号条款为实质性条款，必须完全满足，不满足则不予采购

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

申请科室：社管中心—口岸社康       负责人姓名：       负责人电话：

| 申请设备名称 |  |  | 进口/国产 |  |  | 数量 |  |  | 单位 | 预算单价（万元） |  | 预算总价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙科综合治疗台 |  |  | 国产 |  |  | 2 |  |  | 套 | 8.6 |  | 17.2 |  |
| 项目背景 |  | 随着国民经济水平的不断提升和国家政策层面的不断推进，大众对于口腔健康的护理和治疗有了更为强烈的需求。尤其在社会人口老龄化的背景下，洁牙、种牙等口腔的功能性治疗逐渐成为刚需 ，社区医院的属性更强，开展的口腔医疗服务项目更基础，主要以补牙、拔牙、牙病治疗为主，高收费的种牙、正畸项目为辅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★设备配置总清单（包括主机和各种配件或附件、试剂耗材及软件等，写明规格和数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 进口/国产 | 数量 |  | 单位 | 预算单价（万元） |  |  | 预算总价（万元） |  | 是否需要注册证/备案证 |
| 1 | 牙科综合治疗台 |  |  | 国产 | 2 |  | 套 | 8.6 |  |  | 17.2 |  | 是 |
| 1.1 | 牙椅 |  |  | 国产 | 2 |  | 套 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.2 | 医生位治疗台 |  |  | 国产 | 2 |  | 套 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.3 | 助手位治疗台 |  |  | 国产 | 2 |  | 套 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.4 | 快接式高速手机线 |  |  | 国产 | 4 |  | 条 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.5 | 快接式低速气动马达线 |  |  | 国产 | 2 |  | 条 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.6 | 全自动水路管道消毒/冲洗系统 |  |  | 国产 | 2 |  | 套 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.7 | 三用喷枪 |  |  | 国产 | 4 |  | 把 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.8 | 强/弱吸管 |  |  | 国产 | 2 |  | 套 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.9 | 口腔灯 |  |  | 国产 | 2 |  | 套 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.10 | 脚控开关 |  |  | 国产 | 2 |  | 套 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.11 | 医生座椅 |  |  | 国产 | 2 |  | 张 | / |  |  | / |  | 否 |
| 1.12 | 护士座椅 |  |  | 国产 | 2 |  | 张 | / |  |  | / |  | 否 |
| 2 | 高速涡轮手机 |  |  | 国产 | 30 |  | 台 | / |  |  | / |  | 是 |
| 3 | 牙科低速气动马达直机 |  |  | 国产 | 2 |  | 台 | / |  |  | / |  | 是 |
| 4 | 牙科低速气动马达弯机 |  |  | 国产 | 4 |  | 台 | / |  |  | / |  | 是 |
| 5 | 光固化机 |  |  | 国产 | 2 |  | 台 | / |  |  | / |  | 是 |
| 6 | 超声洁牙机 |  |  | 国产 | 1 |  | 台 | / |  |  | / |  | 是 |

二、特殊资格要求说明

本项目属于医疗器械目录管理,需提供：

若投标供应商为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可（备案）证》且生产范围包含该产品，不在住所或者生产地址所在地销售的厂家还需提供医疗器械经营许可证/（第一类/二类）医疗器械经营备案凭证;若投标供应商为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可(备案)证》 且经营范围包含该产品。

- 技术与商务需求

说明：1.“★”号条款为实质性条款，必须完全满足，不满足则不予采购。（核心技术要求（以★号标注）为技术条款实质性要求不允许负偏离;否则将被否决。其数量≤5条，且必须有不少于3个品牌满足，并在第四部分作出承诺。）

2.“▲”号条款为重要技术参数，需逐一确定是否满足。（重要技术要求（以▲号标注）数量≤全部技术要求的10%。）

“★”号条款:所投产品如纳入医疗器械管理，投标供应商必须提供所投产品的《医疗器械注册(备案)证》的扫描件。(如有效期不足6个月的，需提供审批部门的回执。)

| 一、技术部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  | 标注 |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 1、采用智能电子控制系统：具备开机自检功能，≥三套医生工作程序，每套程序可根据医生的习惯设定≥5个记忆椅位，共≥15个个性化椅位可设置 |  |  |
|  |  | 2、医生治疗单元： 2.1、治疗台控制面板：彩色触摸屏，屏幕≥7英寸 |  |  |
|  |  | 2.2、可控制包括但不限于椅位运动、口腔灯开关、观片灯开关、冷热漱口水、冲痰盂、光纤手机灯开关等 |  |  |
|  |  | 2.3、 可设置包括但不限于进行手机工作状态、语言选择、时间、计时、一键全自动水路管道消毒/冲洗功能等 |  |  |
|  |  | 3、动态器械：感应开关控制，均采用红外线光电技术或者优于此技术，可自动识别拿起来的动态器械，并在显示屏上显示出对应的器械图，精确控制动态器械的启动及关闭 |  |  |
|  |  | 4、治疗台托盘：配有硅胶衬垫或者更优材质，可拆卸及温高压灭菌 |  |  |
|  |  | 5、动态器械互锁：当一个动态器械工作时，其他动态器械被自动锁定 |  |  |
|  |  | 6、管路消毒冲洗系统：一键全自动水路管道消毒，可完成包括但不限于三用枪、高低速手机线、洁牙机尾线及漱口水的水路消毒，整个消毒冲洗过程、消毒结果及消毒记录等均可在触摸屏上显示、保存（提供提供厂家技术证明资料或第三方机构出具带有CMA标识的检验报告证明资料扫描件；提供具有CMA标识的检验（检测）报告的，若材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可）CMA资质范围或检测范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。） |  | ▲ |
|  |  | 7、正压系统 7.1、罐体采用纳米银离子抗菌涂层或其他更优材料，“灭菌率≥99.99%（提供提供厂家技术证明资料或第三方机构出具带有CMA标识的检验报告证明资料扫描件；提供具有CMA标识的检验（检测）报告的，若材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可）CMA资质范围或检测范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。） |  | ▲ |
|  |  | 7.2、具备智能驱动控制技术，电机专用保护控制模块，系统可平均每个机头的工作时间 |  |  |
|  |  | 7.3、具有自动排水功能，避免压缩空气被冷凝水污染，减少维护频率，节省人工成本 |  |  |
|  |  | 7.4、碳素钢罐体或其他更优材料，内部防锈处理，有效避免罐体内部锈蚀 |  |  |
|  |  | 7.5、压缩机要求：需静音无油 |  |  |
|  |  | 7.6、采用压力开关，罐体压力达到/减至规定压力，自动启停 |  |  |
|  |  | 7.7、配备安全保护阀，过压自动泄气 |  |  |
|  |  | 7.7、外形尺寸（长宽高）＜750*450*800mm |  |  |
|  |  | 8负压系统 8.1、真空泵和排污一体式电机设计 |  |  |
|  |  | 8.2、分离装置跟电机同轴 |  |  |
|  |  | 8.3、自动控制，牙椅开启工作状态时抽吸机能自动进行启动和停止 |  |  |
|  |  | 8.4、具延时抽吸功能：牙椅停止工作之后将继续抽吸残留管道内的脏物抽净 |  |  |
|  |  | 8.5、配抽吸机过滤器 |  |  |
|  |  | 8.6、风机负压具过载自动泄压功能 |  |  |
|  |  | 8.7、抽吸流量量≥1200L/min |  |  |
|  |  | 8.8真空度≤-15KPa |  |  |
|  |  | 9、具有动态器械主动防回吸功能，降低交叉感染的几率 |  |  |
|  |  | 10、感应开关控制：强弱吸的启动和关闭均采用红外线光电技术，具延时吸唾功能，吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。吸唾手柄、吸唾管路均可拆卸清洗消毒（提供厂家技术白皮书或产品说明书）。 |  | ▲ |
|  |  | 11、助手位控制面板：触摸式，可控制包括但不限于电动牙科椅运动、漱口位、急救位、复位、冷热漱口水、冲痰盂、口腔灯开关等（提供厂家技术白皮书或产品说明书）。 |  | ▲ |
|  |  | 12、助手位≥四个器械挂架：包括但不限于助手位三用枪、强吸、弱吸及内置式光固化机挂架 |  |  |
|  |  | 13、助手位臂：双段式三关节，满足四手操作需求 |  |  |
|  |  | 14、助手位高度调节：≥12挡高度调节 |  |  |
|  |  | 15、电动牙科椅：分体式设计，侧箱安装在地面，不随升降 |  |  |
|  |  | 16、侧箱门：具备感应气锁开关，轻触开关位置即可打开侧箱门 |  |  |
|  |  | 17、痰盂，采用陶瓷漱口盆，旋转范围≥180°。漱口盆具有安全保护开关，当漱口盆旋转到电动牙科椅一侧，电动牙科椅会停止运动 |  |  |
|  |  | 18、漱口盆组件：均可拆卸清洗 |  |  |
|  |  | 19、材质要求：转臂、平衡臂、前臂连接杆、灯臂等全铸铝或更好材质 |  |  |
|  |  | 20、蒸馏水、消毒液的添加方式：加水口位于侧箱顶部，根据需要可直接添加（提供厂家技术白皮书或产品说明书、彩页。） |  | ▲ |
|  |  | 21、LED口腔灯，光照度8000-30000LUX，≥六档感应可调。口腔灯可通过包括但不限于感应器、医生位、助手位及脚踏等方式进行开关 |  |  |
|  |  | 22、头枕要求：多关节头枕，可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用 |  |  |
|  |  | 23、具椅位记忆功能 |  |  |
|  |  | 24、牙科椅采用一体成型靠背，内导轨设计，材质为铝合金或更好材质，靠背俯仰过程中，座垫前后移动 |  |  |
|  |  | 25、牙科椅座垫采用双段式设计、卡扣拆装 |  |  |
|  |  | 26、安全设计要求：牙科椅座垫与椅背在下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升 |  |  |
|  |  | 27、牙科椅配有软启动系统，使电动牙科椅柔性启停 |  |  |
|  |  | 28、椅背设计：铸铝或者更加轻薄材质，使医生有充足的腿部空间以主动体位工作 |  |  |
|  |  | 29、开关方式：脚控，可控制包括但不限于动态器械转速、椅位运动、手机单喷气、手机干磨/湿磨切换、口腔灯开关等 |  |  |
|  |  | 30、可控制工作位A/B、漱口位、漱口复位、休止位，并与口腔灯智能联动，结合≥3套医生程序的切换，可控制的记忆椅位≥12个（提供厂家技术白皮书或产品说明书、彩页。） |  | ▲ |
|  |  | 31、消毒记录存储：≥300条 |  |  |
|  |  | 32、功率：≥900VA |  |  |
|  |  | 33、水压：≥200－400Kpa |  |  |
|  |  | 34、气压：≥550Kpa |  |  |
|  |  | 35、口腔灯光照度：≥8000-30000LUX |  |  |
|  |  | 36、内置超声洁牙机主机重量<1.5kg |  |  |
|  |  | 37、 高速手机技术要求 37.1、工作气压：0.20MPa-0.30MPa |  |  |
|  |  | 37.2、转速：≥340,000rpm |  |  |
|  |  | 37.3、雾化水压：0.3MPa |  |  |
|  |  | 37.4、工作水压：0.2MPa-0.25MPa |  |  |
|  |  | 37.5、水流量：≥90ml/min |  |  |
|  |  | 37.6、表层材料：钛 |  |  |
|  |  | 37.7、喷水方式：四点喷雾 / 水气分开 |  |  |
|  |  | 37.8、取针方式：按压式 |  |  |
|  |  | 37.9、轴承：进口轴承 |  |  |
|  |  | 37.10、净重：＜50g |  |  |
| 二、★商务需求 |  |  |  |  |
| 一、到货时间 |  |  | 合同签订后并接甲方通知 日历日内（填写的数值≤30 日历日内）。 |  |
| 二、交货地点： |  |  | 采购人指定地点 |  |
| 三、报价要求： |  |  | 报价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用 |  |
| 四、付款方式 |  |  | 3万元以下： 货到清点、安装调试验收合格正常使用后出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料向福田区相关部门申请支付100%合同货款到中标人指定账户。 3万元（含）-100万以下： 合同签订后三个工作日内，中标人将合同总价5%（人民币 ，¥ ）的履约保证金汇入采购人指定账户。货到清点、安装调试验收合格正常使用后出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料向福田区相关部门申请支付100%合同货款到中标人指定账户。 中标人向采购人支付合同总价5%的履约保证金，用于补偿采购人因中标人不履行/不妥善履行合同约定义务而蒙受的损失，如中标人不履行/不妥善履行合同约定义务的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果在合同签订后至中标人履行完毕合同约定义务事项期间未发生中标人不履行或不妥善履行合同约定义务的情况，在中标人履行完毕合同约定义务事项后，中标人向采购人提供完整资料到达采购人财务之日起10个工作日内，采购人将履约保证金无息返还给中标人。 100万及以上： 合同签订后三个工作日内，中标人将合同总价5%（人民币 元整，¥ ）的履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交采购人。货到清点、安装调试验收合格正常使用后出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料向福田区相关部门申请支付100%合同货款到中标人指定账户。 中标人向采购人支付合同总价5%的履约保证金，用于补偿采购人因中标人不履行/不妥善履行合同约定义务而蒙受的损失，如中标人不履行/不妥善履行合同约定义务的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果在合同签订后至中标人履行完毕合同约定义务事项期间未发生中标人不履行或不妥善履行合同约定义务的情况，在中标人履行完毕合同约定义务事项后，中标人向采购人提供完整资料到达采购人财务之日起10个工作日内，采购人将履约保证金无息返还给中标人。 本合同最终结算金额以深圳市福田区财政投资评审中心出具的评审结果作为最终价款支付依据。如评审结果金额低于采购人已向中标人支付的金额，中标人须无条件按照福田区财政局的要求将差额退回至财政局指定账户。 |  |
| 五、交货要求 |  |  | 5.1 中标人应向采购人提供配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、中文操作使用说明书、设备原厂维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维护手册（含维修密码及接口数据）等维护维修必需的材料和信息。所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指点地点。 5.2提供的货物必须为全新货物，出厂日期原则上在采购人收到日期前12个月内经检验合格的产品，若无法提供12个月内的产品，则甲方有权要求延长相应期限的产品保修期。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件等相关证明文件，否则采购人概不接收。如国家规定的强检设备，由中标人负责完成首次计量强制检定，验收前中标人必须附上计量检定合格报告。 5.3 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,中标人应在 7 日历日内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。 5.4中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 30 日历日内安装调试完毕。 5.5货物安装需施工的，中标人应在合同签订前提供设备安装施工图纸，采购人与中标人共同签字确定安装场地施工方案。并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |  |
| 六、验收： |  |  | 6.1中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 6.2 验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购方接受： 1）货物具备产品合格证。 2）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 3）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 5）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 6）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人对产品的技术数据置疑时有权要求中标人按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测及鉴定(检测费用由中标人承担)，检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格 7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品质保文件。 |  |
| 七、售后服务要求： |  |  | 7.1各投标人应在投标文件中承诺报价已包含提供整机原厂保修期牙椅 年（填写的数值≥5年），其他 年（填写的数值≥3年），终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次并留存维护记录。报价已包含保修期内更换零配件及工时费。 （备注：质保期是指投标人应在该期间内对本项目下交付的所有货物提供质量保证，不包括消耗品的配送。） 7.2 4小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，质保期内及外设备出现故障不能正常使用，中标人报价已包含提供备用机给采购人使用直至设备修复完好投入使用的服务。 7.3质保期满以后，中标人对设备终身负责维修、安装、升级软件服务，长期以优惠价提供零配件（中标供应商提供主要零配件报价单）。 7.4报价已包含终身提供软件升级服务,并开放设备接口，派人配合与医院各信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换，且采购人无需另行支付费用。 7.5质保期内【设备故障率】≤【 5 】%。【设备故障率】未达要求的，每升高【1】%，质保期顺延【30 】天。当【设备故障率】≥【 10 】%时，投标人必须在采购人提出要求之日起【 30 】日内无条件更换新机，并按该设备总价的【5】%向采购人支付违约金，由此造成采购人其他损失的，中标人应另行赔偿。中标人维修的指定邮箱，采购人维修通知的邮件发出后，视为采购人的维修通知送达中标人。 7.6质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品。签订合同时填写合同模板中的《设备配套消耗材料报价单》和《设备主要维修配件报价单》。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于签订合同时承诺的维修零配件、消耗品的报价。质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《合同报价清单》中。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于中标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |  |
| 八、培训要求 |  |  | 需针对临床使用人员及工程人员设计培训方案，主要内容包括但不限于：临床使用及维护保养培训：设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等,直至能独立操作并附培训方案。 |  |
| 九、违约责任 |  |  | 9.1中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件，交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒绝收货，且中标人向采购人支付合同总价的5%的违约金。 9.2中标人逾期交货，或逾期完成安装调试，或货物逾期通过验收的，中标人均应支付逾期违约金，每日按合同总价的5‰计算；逾期超过三十日的，中标人需向采购人另行支付合同总价的10%的违约金，且采购人有权单方解除本合同，中标人于收到采购人发出的解除通知书后三日内无条件退回采购人已支付的全部款项。此条款与9.1条同时执行。 |  |
| 十、其他 |  |  | 10.1如有设备相关耗材、试剂或易损器械，设备及主要维修配件，请提供并分别列出它们的优惠价格。 10.2设备电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合提供相应的插头转换接口。 10.3如涉及工程类需提供相关的电路图、施工图，安装工程所涉及到的全部费用（包含但不限于装修费、旧设备拆装费、总承包管理服务费、安装如涉及外接电源、网络、给排水、排风等必须对现有设施进行改造或增加管线、材料及人工等），均由中标人承担，电源电线插座、长度和用电等需符合采购人的使用要求，所供设备均需妥善安装确保采购人可正常使用。 10.4中标人所交付货物、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将不予验收，并交主管部门遵照相关规定处理，所有责任由中标人一力承担。 10.5中标人须全程配合财政评审部门开展现场核查、资料核验、答疑澄清等各项评审工作。凡因中标人资料缺失、逾期报送资料或拒不配合评审工作，造成评审进度延误、影响资金正常支付的，由此产生的全部责任及不利后果，均由中标人自行承担。 |  |

第三部分 其他说明

（如有需特殊说明的情况，请列明，包括但不限于设备有专机专用试剂耗材、安装场地要求、信息系统等特殊需求）

| 有无配套耗材 | ☑有（是否专机专用：☑是 □否）（具体列明）：工作尖（质保期内免费更换） □无 |
| --- | --- |
| 有无配套试剂 | □有（是否专机专用：□是 □否）（具体列明）：___________ ☑无 |
| 安装场地特殊条件 | □有（具体列明）：______________________ ☑无 |
| 信息系统配套设施 | □有（具体列明）：______________________ ☑无 |
| 是否三家以上生产厂家为中小微企业 | □是（具体列明）：□中型企业；□小微企业 ☑否 |
| 设备使用年限 | 5年 |

第四部分 设备主要维修配件、易损配件

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 制造厂商 | 原产地 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侧箱控制板 |  |  |  |  |
| 2 | 座椅升降控制板 |  |  |  |  |
| 3 | 传动器 |  |  |  |  |
| 4 | 口腔灯 |  |  |  |  |
| 5 | 四孔三联膜片阀膜片 |  |  |  |  |
| 6 | 六角压水阀 |  |  |  |  |
| 7 | 保险丝 |  |  |  |  |
| 8 | O型密封圈 |  |  |  |  |

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三年延续保修合同 |  |  |