中山大学附属第八医院（深圳福田）货物类

采购需求书

说明：“★”号条款为实质性条款，必须完全满足，不满足则不予采购

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

申请科室：锦龙社康      负责人姓名：             负责人电话：

| 申请设备名称 |  |  | 进口/国产 | 数量 |  | 单位 |  | 预算单价（万元） |  |  | 预算总价（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盆底生物反馈治疗仪 |  |  | 国产 | 3 |  | 台 |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  |
| 项目背景 |  | 由于妊娠分泌导致盆底肌肉严重损伤，产后女性是PFD高发人群。产后肌力异常者占87.4%。妊娠后期、产后6周和6个月的尿失禁发生率分别为26.7%、9.5%和6.8%，其中，压力性尿失禁占主要（分别为18.6%、6.9%、5.0%）。产后器官脱垂的发生率为54.40%，其中，POP-Q I度的比例最大（37.49%）。我国成年女性的PFD患病率也居高不下。各地报道女性尿失禁的患病率为18.1%～57.5%，绝经后的女性高达50%。2006年调查显示全国成年女性尿失禁患病率为30.9%，其中，压力性尿失禁、急迫性尿失禁、混合性尿失禁的患病率分别为18.9%、2.6%和9.4%。且患病率且随年龄增长而增加，从20～29岁的7.6%到≥90岁的64.8%。盆腔器官脱垂的流行病学调查显示20-84岁盆腔器官脱垂患病率为22.07%，≥60岁的患病率为34.52%。国外研究报道女性的大便失禁患病率为12.1%，且患病率随年龄递增，从30岁的7% ～60岁的22%。 产科45天产妇重心在新生儿身上，会优先选择离家近且安全的社康，同时产妇产后康复的需求大，盆底康复作为一个较新的临床业务领域，为了更好的为周边居民提供产后康复服务质量，特申请。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★设备配置总清单（包括主机和各种配件或附件、试剂耗材及软件等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  | 进口/国产 |  | 数量 |  | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 是否需要注册证/备案证 | 是否属于消耗品 | 是否需要单独报价 |
| 一 | 盆底生物反馈治疗仪 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 台 | 5 | 15 | 是 | 否 | 是 |
| 1 | 盆底生物反馈治疗仪主机 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 台 | / | / | / | 否 | 否 |
| 2 | 盆底生物反馈治疗仪软件 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 套 | / | / | / | 否 | 否 |
| 3 | 盆底生物反馈治疗仪工作站台车 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 台 | / | / | / | 否 | 否 |
| 4 | 电极转接线 |  |  |  | 国产 |  | 12 |  | 根 | / | / | / | 否 | 否 |
| 5 | 盆底腔内电极 |  |  |  | 国产 |  | 12 |  | 根 | / | / | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 体表电极 |  |  |  | 国产 |  | 6 |  | 包 | / | / | 是 | 是 | 否 |
| 7 | 阴道压力探头PV |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 个 | / | / | / | 是 | 否 |
| 8 | 人体润滑剂 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 支 | / | / | 是 | 是 | 否 |
| 9 | P4线控器 |  |  |  | 国产 |  | 6 |  | 根 | / | / | / | 否 | 否 |
| 10 | 检测结果打印器 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 台 | / | / | / | 否 | 否 |
| 11 | 鼠标 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 个 | / | / | / | 否 | 否 |
| 12 | 理疗用体表电极（方形） |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 包 | / | / | 是 | 是 | 否 |
| 13 | 理疗用体表电极（长方形） |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 包 | / | / | 是 | 是 | 否 |
| 14 | 理疗用体表电极（圆形） |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 包 | / | / | 是 | 是 | 否 |
| 15 | 理疗用体表电极（乳房用） |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 包 | / | / | 是 | 是 | 否 |
| 16 | 台车防尘罩 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 个 | / | / | / | 否 | 否 |
| 17 | 台车篮子 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 根 | / | / | / | 否 | 否 |
| 18 | 台车篮子固定板 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 个 | / | / | / | 否 | 否 |
| 19 | 手持式盆底康复器 |  |  |  | 国产 |  | 3 |  | 个 | / | / | 是 | 否 | 否 |

二、特殊资格要求说明

本项目属于医疗器械目录管理,需提供：

若投标供应商为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可（备案）证》且生产范围包含该产品，不在住所或者生产地址所在地销售的厂家还需提供医疗器械经营许可证/（第一类/二类）医疗器械经营备案凭证;若投标供应商为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可(备案)证》 且经营范围包含该产品。

- 技术与商务需求

说明：1.“★”号条款为实质性条款，必须完全满足，不满足则不予采购。（核心技术要求（以★号标注）为技术条款实质性要求不允许负偏离;否则将被否决。其数量≤5条，且必须有不少于3个品牌满足，并在第四部分作出承诺。）

2.“▲”号条款为重要技术参数，需逐一确定是否满足。（重要技术要求（以▲号标注）数量≤全部技术要求的10%。）

“★”号条款:所投产品如纳入医疗器械管理，投标供应商必须提供所投产品的《医疗器械注册(备案)证》的扫描件。(如有效期不足6个月的，需提供审批部门的回执。)

| 一、技术部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  | 标注 |
| 1 | 盆底生物反馈治疗仪 | 一、主机参数 |  |  |
|  |  | 1、至少具有三个电刺激通道、三个生物反馈通道、一个内置压力通道、一个线控通道。 |  |  |
|  |  | 2、肌电信号测量范围：（需涵盖此范围）1-1500μV。 |  |  |
|  |  | 3、肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。 |  |  |
|  |  | 4、刺激频率：（需涵盖此范围）2-200Hz，刺激脉宽：（需涵盖此范围）50-700μS。 |  |  |
|  |  | 5、配有压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围：（需涵盖此范围）10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。 |  |  |
|  |  | 6、具有线控功能，可通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。（投标文件中提供使用图片或说明） |  | ▲ |
|  |  | 7、配置脚踏开关，脚踏开关的启动力范围：（需涵盖此范围）10-50N。 |  |  |
|  |  | 8、具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。 |  |  |
|  |  | 9、一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内，抗电磁干扰 |  |  |
|  |  | 10、具备电极转接线，其中两根≤2 米，两根长度 2.5-3 米 |  |  |
|  |  | 11、手持式盆底康复设备主机重量≤250g，且配有蓝牙，可通过手机APP操作，可用于个人使用。 |  |  |
|  |  | 12、手持式盆底康复设备具有至少两个独立电刺激及生物反馈通道，且配有至少两个通道指示灯。 |  |  |
|  |  | 13、手持式盆底康复设备的肌电信号测量范围：（需涵盖此范围）1-2900μV，分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。（提供产品说明书或者软件截图作为证明材料） |  |  |
|  |  | 14、手持式盆底康复设备的刺激频率：（需涵盖此范围）2-150Hz，刺激脉宽：（需涵盖此范围）50-500μs。（提供产品说明书或者软件截图作为证明材料） |  |  |
|  |  | 15、手持式盆底康复设备具有单相波、双相波和交替波三种波形。 |  |  |
|  |  | 二、软件参数 |  |  |
|  |  | 1、具有至少四种盆底肌肉肌电评估方案，包括咳嗽反射评估，支持包括英文、法文等多语音播放，且评估模板可手动隐藏。 |  |  |
|  |  | 2、盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。 |  |  |
|  |  | 3、盆底肌肉功能评估过程中，可实现对盆底肌、腹肌、臀肌和内收肌四个部位同时进行实时监测，且腹肌、臀肌和内收肌阈值可调。 |  |  |
|  |  | 4、评估报告具有盆底肌和协同肌双肌电图，且支持同时显示反映腹肌、臀肌及内收肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议。 |  |  |
|  |  | 5、盆底肌肉功能评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告，可通过中值频率和平均功率频率等频域指标反映肌肉疲劳状态。 |  |  |
|  |  | 6、具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤60秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。（软件功能，提供产品说明书或第三方检测报告（提供检测报告的，需同时提供由送检单位出具检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），超出该机构检测范围不予得分）或者软件截图作为证明材料） |  | ▲ |
|  |  | 7、具有标准盆底肌区分训练模块，可同时监测盆底肌肉、腹肌、内收肌和臀肌共四个部位肌群的运动状态，并可通过刺激反馈和多媒体动画反馈进行上述肌肉的区分定位。 |  |  |
|  |  | 8、疗程方案在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 无需选择筛查评估方案进行评估，然后根据评估结果自动调整治疗方案的参数并显示，包括电刺激参数、触发电刺激参数、刺激反馈训练参数、凯格尔训练参数和多媒体动画训练参数，允许进一步手动调整。（软件功能，提供产品说明书或第三方检测报告（提供检测报告的，需同时提供由送检单位出具检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），超出该机构检测范围不予得分）或者软件截图作为证明材料） |  | ▲ |
|  |  | 9、治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。 |  |  |
|  |  | 10、可实现单个电刺激后紧接若干个凯格尔训练，且刺激为触发电刺激。 |  |  |
|  |  | 11、可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，且扩张训练方案大于5种，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈，可手动调节充气量，并具有过压保护。（软件功能，提供产品说明书或第三方检测报告（提供检测报告的，需同时提供由送检单位出具检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），超出该机构检测范围不予得分）或者软件截图作为证明材料） |  | ▲ |
|  |  | 12、电流强度调节方式至少包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节三种。 |  |  |
|  |  | 13、疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的模板高度、模板宽度和收缩时间，并允许在治疗过程中手动调整模板高度。 |  |  |
|  |  | 14、疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等，并允许在治疗过程中手动调整上述参数。 |  |  |
|  |  | 15、治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，监测指标至少包括平均功率频率，可根据疲劳状态自动调整训练难度。 |  |  |
|  |  | 16、可实现多通道关联刺激，处于关联状态下的各通道之间刺激和休息状态同步。 |  |  |
|  |  | 17、内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。 |  |  |
|  |  | 18、设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。 |  |  |
|  |  | 19、数据管理模块至少包括工作量自动统计、评估指标趋势分析和治疗指标趋势分析，其中工作量统计可按照医生、操作师以及不同时间段进行自动统计。 |  |  |
| 二、★商务需求 |  |  |  |  |
| 一、到货时间 |  |  | 合同签订后并接甲方通知30日历日内。 |  |
| 二、交货地点： |  |  | 采购人指定地点 |  |
| 三、报价要求： |  |  | 报价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用 |  |
| 四、付款方式 |  |  | 3万元以下： 货到清点、安装调试验收合格正常使用后出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料向福田区相关部门申请支付100%合同货款到中标人指定账户。 3万及以上： 合同签订后三个工作日内，中标人将合同总价5%（人民币 元整，¥ ）的履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交采购人。货到清点、安装调试验收合格正常使用后出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料向福田区相关部门申请支付100%合同货款到中标人指定账户。 中标人向采购人支付合同总价5%的履约保证金，用于补偿采购人因中标人不履行/不妥善履行合同约定义务而蒙受的损失，如中标人不履行/不妥善履行合同约定义务的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果在合同签订后至中标人履行完毕合同约定义务事项期间未发生中标人不履行或不妥善履行合同约定义务的情况，在中标人履行完毕合同约定义务事项后，中标人向采购人提供完整资料到达采购人财务之日起10个工作日内，采购人将履约保证金无息返还给中标人。 最终结算金额以深圳市福田区财政投资评审中心出具的评审结果作为最终价款支付依据。如评审结果金额低于采购人已向中标人支付的金额，中标人须无条件按照福田区财政局的要求将差额退回至财政局指定账户。 |  |
| 五、交货要求 |  |  | 5.1 中标人应向采购人提供配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、中文操作使用说明书、设备原厂维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维护手册（含维修密码及接口数据）等维护维修必需的材料和信息。所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指点地点。 5.2提供的货物必须为全新货物，出厂日期原则上在采购人收到日期前12个月内经检验合格的产品，若无法提供12个月内的产品，则甲方有权要求延长相应期限的产品保修期。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件等相关证明文件，否则采购人概不接收。如国家规定的强检设备，由中标人负责完成首次计量强制检定，验收前中标人必须附上计量检定合格报告。 5.3 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,中标人应在 7 日历日内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。 5.4中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 30 日历日内安装调试完毕。 5.5货物安装需施工的，中标人应在合同签订前提供设备安装施工图纸，采购人与中标人共同签字确定安装场地施工方案。并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |  |
| 六、验收： |  |  | 6.1中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 6.2 验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购方接受： 1）货物具备产品合格证。 2）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 3）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 5）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 6）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人对产品的技术数据置疑时有权要求中标人按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测及鉴定(检测费用由中标人承担)，检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格 7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品质保文件。 |  |
| 七、售后服务要求： |  |  | 7.1各投标人应在投标文件中承诺报价已包含提供整机原厂保修期 3 年，终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次并留存维护记录。报价已包含保修期内更换零配件及工时费。 （备注：质保期是指投标人应在该期间内对本项目下交付的所有货物提供质量保证，不包括消耗品的配送。） 7.2 4小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，质保期内及外设备出现故障不能正常使用，中标人报价已包含提供备用机给采购人使用直至设备修复完好投入使用的服务。 7.3质保期满以后，中标人对设备终身负责维修、安装、升级软件服务，长期以优惠价提供零配件（中标供应商提供主要零配件报价单）。 7.4报价已包含终身提供软件升级服务,并开放设备接口，派人配合与医院各信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换，且采购人无需另行支付费用。 7.5质保期内【设备故障率】≤【 5 】%。【设备故障率】未达要求的，每升高【1】%，质保期顺延【30 】天。当【设备故障率】≥【 10 】%时，投标人必须在采购人提出要求之日起【 30 】日内无条件更换新机，并按该设备总价的【5】%向采购人支付违约金，由此造成采购人其他损失的，中标人应另行赔偿。中标人维修的指定邮箱，采购人维修通知的邮件发出后，视为采购人的维修通知送达中标人。 7.6质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品。签订合同时填写合同模板中的《设备配套消耗材料报价单》和《设备主要维修配件报价单》。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于签订合同时承诺的维修零配件、消耗品的报价。质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《合同报价清单》中。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于中标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |  |
| 八、培训要求 |  |  | 需针对临床使用人员及工程人员设计培训方案，主要内容包括但不限于：临床使用及维护保养培训：设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等,直至能独立操作并附培训方案。 |  |
| 九、违约责任 |  |  | 9.1中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件，交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒绝收货，且中标人向采购人支付合同总价的5%的违约金。 9.2中标人逾期交货，或逾期完成安装调试，或货物逾期通过验收的，中标人均应支付逾期违约金，每日按合同总价的5‰计算；逾期超过三十日的，中标人需向采购人另行支付合同总价的10%的违约金，且采购人有权单方解除本合同，中标人于收到采购人发出的解除通知书后三日内无条件退回采购人已支付的全部款项。此条款与9.1条同时执行。 |  |
| 十、其他 |  |  | 10.1如有设备相关耗材、试剂或易损器械，设备及主要维修配件，请提供并分别列出它们的优惠价格。 10.2设备电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合提供相应的插头转换接口。 10.3如涉及工程类需提供相关的电路图、施工图，安装工程所涉及到的全部费用（包含但不限于装修费、旧设备拆装费、总承包管理服务费、安装如涉及外接电源、网络、给排水、排风等必须对现有设施进行改造或增加管线、材料及人工等），均由中标人承担，电源电线插座、长度和用电等需符合采购人的使用要求，所供设备均需妥善安装确保采购人可正常使用。 10.4中标人所交付货物、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将不予验收，并交主管部门遵照相关规定处理，所有责任由中标人一力承担。 10.5中标人须全程配合财政评审部门开展现场核查、资料核验、答疑澄清等各项评审工作。凡因中标人资料缺失、逾期报送资料或拒不配合评审工作，造成评审进度延误、影响资金正常支付的，由此产生的全部责任及不利后果，均由中标人自行承担。 |  |

第三部分 其他说明

（如有需特殊说明的情况，请列明，包括但不限于设备有专机专用试剂耗材、安装场地要求、信息系统等特殊需求）

| 有无配套耗材 | ☑有配套耗材（是否专机专用：☑是 □否）（具体列明）：_一次性阴道探头、重复性阴道探头、电极片、盆底康复器______ 是否有同类在库：☑是 □否 是否需要新准入：□是 ☑否 □无配套耗材 |
| --- | --- |
| 有无配套试剂 | □有配套试剂（是否专机专用：□是 □否）（具体列明）：_______ 是否有同类在库：□是 □否 ☑无配套试剂 |
| 安装场地特殊条件 | □有（具体列明）：______________________ ☑无 |
| 信息系统配套设施 | □有（具体列明）：______________________ ☑无 |
| 是否三家以上生产厂家为中小微企业 | □是（具体列明）：□中型企业；□小微企业 ☑否 |
| 设备使用年限 | 10年 |
| 是否纳入医疗器械目录 | □有（具体列明）：□一类 ☑二类 □三类 □至少为 类 □无 |
| 其他设备特殊资格要求 | 无 |

第四部分 设备主要维修配件、易损配件

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 制造厂商 | 原产地 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / |
| … | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / |

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三年延续保修合同 | 主机延保 |  |