

中山大学附属第八医院服务类
采购需求模板

第一部分 项目基本要求
一、项目基本信息
1． 采购项目名称：超纯水机及循环供水系统
2． 采购方式：议价
3． 预算金额：人民币9.5万元
4． 采购需求：
	采购内容
	数量
	简要技术需求
	预算金额（万元）

	超纯水机及循环供水系统
	1套
	1超纯水机：产水量1000L/H ；RO 电 导 ≤ 10us/cm；超纯水电阻≥ 15MΩ.cm；细菌内毒素去除率≥99%；PLC+智 
能显示屏控制；系统回 
收率 50-75% （可调）
2循环供水系统：500L
304 不锈钢材质圆形无菌水箱，全密封，配 0.22微米空气过滤器，三段位液位控制；304 不锈钢卧式轻型离心泵，配压力缓冲气囊及压力传感器，具备缺水停机保护功能。
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5． [bookmark: _Hlk83826489]合同履行期限：接至通知后15日内日内到货。
2、 投标人资格要求
1． 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，并具有相关经营范围（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）。
2． 特殊资质要求：无

第二部分 采购项目需求

一、服务需求
   （一）项目背景
由于医院床位及就诊量不断升高，检验科标本量及用水设备也随之增加，原纯水机（产水量500L/H），已将要达到满负荷状态，目前科室高峰期用水量为 440-460L/H，已无安全余量应对设备故障或用水量增加带来的风险，为保障安全用水，增加超纯水机及循环供水系统1套。
（2） ★服务要求
1.新设备需与原设备管路连通，其中一台有故障时，可随时切换供水。不供水时处于待机水路循环模式。
2.产品水质标准需满足GB/T6682-2008中国国家实验室二级用水标准
3.项目安装涉及与原有设备对接切换建议参与报价供应商自行现场踏勘，现场踏勘时间为2026年8月10日下午15:00，联系人:总务科：廖工，联系电话：13632651871；地点：中山大学附属第八医院（深圳福田）
[bookmark: _Toc9627][bookmark: _Toc13803]（三）产品技术参数
	2.1. 产品名称：
	检验分析用超纯水机

	2.2. 产水量
	≥1000L/H （25℃）

	2.3. 适用范围：
	检验科、实验室、病理科等检验分析用水 

	2.4. RO产水电导
	≤10us/cm

	2.5. 超纯水电阻
	≥15MΩ.cm

	2.6. 细菌内毒素去除率
	≥99%

	2.7. 产品工艺：
	源水多级处理→智能单级反渗透→混床过滤器→储水箱供水

	2.8. 系统回收率
	50-75% （可调）

	2.9. 操作方式：
	PLC+智能显示屏

	2.10. 运行方式：
	自动运行、手动运行

	2.11. 运行重量：
	700Kg (不含水箱)

	2.12. 设备尺寸(L*W*H)：
	780*1200*1700（参考）

	2.13. 设备功率：
	3KW±10%

	2.14. 工作电源：
	AC380V±10%  频率：50-60HZ

	2.15. 工作环境：
	室温5～40℃，相对湿度≤80%RH

	2.16. [bookmark: _Toc5630][bookmark: _Toc21395][bookmark: _Toc14441]原水要求：
	流量≥2T/H, 压力0.2～0.45Mpa，水温5-40℃

	2.17. 无菌纯水箱：
	500L，不锈钢材质

	2.18. 混床过滤器：
	13×54，玻璃钢材质

	2.19. 纯水泵及管件阀门
	CMI 2-4（T）不锈钢材质，管件UPVC



（3） 人员要求（必选）
（1） 现场2人，技术人员1人。
二、★商务要求
（2） 服务时间:接至通知后15日内日内到货
（3） 服务地点：中山大学附属第八医院（深圳福田）
（4） 投标报价要求
投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括服务费、检测费、材料费、售后服务费、以及国家规定的各项税费等全部费用。一经中标，投标报价作为中标单位签订的合同金额，合同期限内的合同单价金额不作调整，不得超过9.5万元。
（四）付款方式：通过验收后支付，甲方收到乙方发票及凭证资料之日起10工作日内以转账方式支付给乙方。
（五）关于验收
1、甲方按合同约定及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
2、货物经过双方验收，满足以下条件时，甲方向乙方签发验收报告：
（1）货物全新。
（2）全部技术文件资料等已按规定数量移交完毕。
（4）按照合同要求和投标报价承诺的技术参数验收必须合格。
（5）乙方提供的各种文件载明的内容必须真实，甲方对产品的技术数据置疑时有权要求乙方选择双方认可的第三方检测机构进行检测(检测费用由乙方承担)，检测结果必须证明乙方提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。
（6）货物所有技术指标达到合同和甲方的要求，且均按合同和甲方要求栽种到指定地点，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
3、因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。


（六）违约责任
1、乙方须根据采购文件、合同以及甲方的要求提供服务，若乙方未按上述要求提供服务的，或因乙方原因导致项目无法进行而给甲方造成损失的，甲方有权单方解除合同，乙方须赔偿因此给甲方造成的全部损失并承担一切经济及法律责任。
2、乙方所提供的服务或交付项目服务成果不能实质性满足采购文件要求或合同约定的，甲方有权拒绝验收，乙方向甲方支付合同总金额5%/次的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须继续赔偿，甲方有权在应付合同款中直接扣除该违约金/赔偿金。同时，乙方须在甲方要求的时限内完成整改直至达到甲方要求。
（七）其他要求：
（1）合同签订后，投标人应严格按采购人的要求送货，按照采购项目的规格、数量、质量等要求交货安装，否则产生的额外费用由投标人来承担。投标人提供的货物不符合本合同约定的，采购人有权拒收货物，由此引起的相关风险及损失由投标人承担。
（2）　投标人装货完成发运前，应及时将发货情况通知给采购人接货人，如未通知至采购人接货人而造成的卸货延迟或无法安装，其损失和责任由投标人承担。
（3）发货和收货手续必须清楚，投标人的发货人和采购人的收货人签字及入库证明等资料至少应保留1年，以作为核对购货明细的合法证明。
（4）投标人应向采购人提供配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、中文操作使用说明书、原厂维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维护手册（含维修密码及接口数据）等维护维修必需的材料和信息。所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
（5）投标人提供的货物必须为全新货物，出厂日期为在采购人收到日期前12个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。产品如需要计量检定的，应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件等相关证明文件，否则采购人不予接收。如国家规定的强检设备，由投标人负责完成首次计量强制检定，验收前投标人必须附上计量检定合格报告。
（6）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合要求，费用由投标人承担，采购人不承担任何费用。若发现投标人所交货物与招标（采购）文件、合同要求或投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人有权拒绝接收该货物，投标人应在_3_日内补足、更换或退货等,以满足采购人要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。
（7）投标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。
（8）货物安装需施工的，投标人应在合同签订前提供设备安装施工图纸，采购人与投标人共同签字确定安装场地施工方案。如涉及提供相关的电路图、施工图、安装工程等，全部费用（包含但不限于装修费、旧设备拆装费、管理服务费、安装如涉及外接电源、网络、给排水、排风等必须对现有设施进行改造或增加管线、材料及人工等）由投标人承担，电源电线插座、长度和用电等须符合采购人的使用要求，设备电源插头须符合采购人使用科室现有的插座，若不符合须提供相应的插头转换接口，投标人所供货物均须妥善安装确保采购人可正常使用。
（9）货物包装及运输要求：以纸箱包装、包装整体,便于装卸。货物在交付采购人并验收合格前的毁损及灭失风险由投标人承担。
（10）送货单应为一式叁份，应清楚注明采购人所购货物的时间、品牌、数量、规格等，以此为标准参数，并且有采购人签字确认,以此作为结算验收的依据。
（11）投标人承担产品质量责任，并做到安全作业，若发生任何事故（包括但不限于人身伤害、财产损失等）或侵权责任等的，投标人负责赔偿并承担一切经济及法律责任。
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